- НАЗНАЧЕНИЕ

Цель этого метода - объяснить, как выполнить проверку шкал.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот метод предполагает использование лабораторных весов

- СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

Процедура калибровки

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Корректировка;

Значение, отображаемое измерительным устройством, корректируется и сохраняется, чтобы быть таким же, как эталонное значение.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| Управление | Частота | Связанные доказательства |
| --- | --- | --- |
| Вес | Раз в месяц |  |

- ШАГИ ИНСТРУКЦИИ

Ответственное лицо: Техник по обеспечению качества

  - ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА МАСШТАБА

Перед началом проверки необходимо принять во внимание ряд соображений.

К ним относятся,

Все функции прибора должны быть пригодны (не загрязнены и не повреждены), функции, выбранные для настройки, должны быть в рабочем состоянии,

значения веса должны легко считываться с дисплея, должны быть устранены любые нежелательные воздействия (поток воздуха, вибрация), которые могут изменить результат измерения.

Учитывая частоту использования и условия эксплуатации весов, поверка проводится не реже одного раза в месяц.

Поверка весов проводится путем установки тестового груза на центр стола, используя одну гирю на значение, применяемое при настройке.

Если имеется отклонение, его устраняют путем регулировки и проводят повторную поверку

Область применения: KERN ABT220-5DNM

Регулировка с помощью внутреннего груза

1. Повторно нажимайте кнопку [CAL], пока не появится надпись «FUnC.SEL».

2. Нажмите клавишу [TARE]. На дисплее появится «CAL».

3. Нажмите кнопку [TARE]. Отобразится «E CAL».

4. Повторно нажимайте кнопку [CAL], пока не появится «i CAL».

5. Нажмите клавишу [TARE]. Индикация автоматически меняется в таком порядке: «CAL 2», „CAL 1“, „CAL 0“ и „CAL End“.

6. После успешной настройки весы автоматически возвращаются в режим взвешивания.

7. В случае ошибки настройки (например, попадания предметов на весовую плиту) на дисплее появится сообщение об ошибке, повторите настройку.

Область применения: OHAUS NV1202 , NVT6201 , PJX6202/E

1. Нажмите и удерживайте кнопку Menu-Cal, пока на дисплее не появится [mMeNU] (Меню). Когда кнопка будет отпущена, на дисплее появится [.C.A.L.].

2. Нажмите Yes (Да) для принятия, после чего отобразится [SpaN] (Спан).

3. Нажмите Yes еще раз, чтобы начать калибровку диапазона. [--C--] мигает, пока сохраняется нулевое показание.

4. Затем на дисплее отобразится значение калибровочного веса.

5. Поместите указанную калибровочную массу на противень. Во время сохранения показаний мигает [--C--].

6. Весы возвращаются в предыдущий режим работы и готовы к использованию.

- ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ЗАПИСИ:

Все данные в обязательном порядке вносим в Форма проверки весы БФ-ООК-041.

8. ССЫЛКИ:

| Код документа | Название | Ссылка |
| --- | --- | --- |

9. РЕДАКЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ: